Метрология и измерительная техника

Задание 1

- Метрологические  и неметрологические характеристики средств измерений.

- Датчики температуры. Примеры. Характеристики. Достоинства и недостатки.

- ЦАП, принцип преобразования, пример структурной схемы, основные хар-ки.

Задание 2

- Опишите устройство и работу измерительного механизма электромагнитной системы. Приведите рисунки конструктивного исполнения измерительного механизма, определите выражение величины угла отклонения подвижной части. Перечислите достоинства и недостатки, область применения приборов электромагнитной системы.

- Необходимо измерить ток I = 4 А. Имеются два амперметра: один класса точности 0,5 имеет верхний предел из мерения 20 А, другой класса точности 1,5 имеет верхний предел измерения 5 А. Определите, у какого прибора меньше предел допускаемой основной относительной погрешности и какой прибор лучше использовать для измерения тока I = 4 А.

- Амперметр класса точности 1,5 с пределом измерения 100 А имеет наружный шунт сопротивлением rш= 0,001 Ом. Определить сопротивление измерительной катушки прибора, если ток полного отклонения I=25мА. Определить также наибольшую абсолютную и относительную погрешности измерения следующих значений токов: 20, 30, 50, 75, 80 А. Определить наибольшую потребляемую амперметром  мощность.

- Перечислите измерительные системы, соответствующие маркировке.

Рекомендации: отвечать на вопрос необходимо полно с приведением рисунков, диаграмм, формул.  При решении задач, необходимо прорисовать схему включения, записать формулы на основании которых проведены расчеты, выполнить полную подстановку и сделать необходимые комментарии к решению.

Задание 3

- Принцип действия, свойства и  область применения тепловых измерительных преобразователей при измерении неэлектрических величин.

- Определить полное, активное и реактивное сопротивления и мощности цепи переменного тока, если амперметр, вольтметр и  ваттметр, включенные через трансформаторы тока и напряжения, с коэффициентами трансформации КIном=50  и KUном=40 при I2ном=5А и U2ном=100B показали следующие значения: I=4.2 А. U=90 В, P=240Вт.

Приложение А

Методические рекомендации  и примеры решения типовых задач

Пример 1

Вольтметр класса точности 1,0 с пределом измерения 300В, имеющий максимальное число делений 150, поверен на отметках 30,60, 100, 120 и 150 делений, при этом абсолютная погрешность в этих точках составила 1,8; 0,7; 2,5; 1,2 и 0,8В.

Определить, соответствует ли прибор указанному классу точности, и относительные погрешности на каждой отметке.

Решение. Вольтметр класса точности 1,0 с пределом измерения 300В имеет наибольшую абсолютную погрешность 3В. Так как значение абсолютной погрешности на всех поверяемых отметках менее 3В, то прибор соответствует классу точности 1,0.

Относительные погрешности:  β=(∆U/U)*100%;    β1=(1,8/30*2)*100%=3% ;

β2=(0,7/60*2)*100%≈0,6%;    β3=(2,5/100*2)*100%=1,25% ;

β4=(1,2/120*2)*100%=0,5%;     β5=(0,85/150*2)*100%≈0,3%

Пример 2

Необходимо измерить ток потребителя в пределах 20-25А. Имеется микроамперметр с пределом измерения 200мкА внутренним сопротивлением 300 Ом и максимальным числом делений 100. Определить сопротивление шунта для расширения предела измерения до 30А и относительную погрешность измерения на отметке 85 делений, если класс точности прибора 1,0.

Решение: Необходимо вначале определить коэффициент шунтирования:

N=I/Iа=30/200*10-6 =15*104

Тогда

r=rA /n-1 = 300/15*104-1=2*10-3 Ом

Определяем показание амперметра, соответствующие 85 делениям, для чего цену деления 0,3А/дел умножим на число делений 85, тогда прибор покажет I=25,5А.

Относительная погрешность в этой точке

β=(∆fmax/I)*100% = 0,3*100/25,5 = 1,18% ≈ 1,2%

Где  ∆fmax=0,3A

Пример 3

Рассчитать шунт к амперметру типа М4 с пределом измерения 5 А при измерении постоянного тока I = 50 А (рис. 10.1) и определить цену его деления до и после присоединения шунта.

Рис. 1– Схема амперметра с шунтом

Шкала амперметра имеет 100 делений, а его внутреннее сопротивление rА = 0,015 Ом.

Решение.

Так как в двух параллельных ветвях токи разветвляются обратно пропорционально сопротивлениям этих ветвей, то можно записать:

IА/Iш = rш/rА,

откуда rш = (IA/Iш)rA.

Ток в шунте Iш = I – IA = 50 – 5 = 45 А, следовательно, rш = 0,00167 Ом.

По ГОСТу шунты изготавливаются на падение напряжения 45, 75, 100 и 150 мВ. В нашем случае rA IA = 0,075 В = 75 мВ.

Цена деления шкалы амперметра:

- до присоединения шунта CA = IA/αK = 5 / 100 = 0,05 А/дел;

- после присоединения шунта СA = I/αK = 50 / 100 = 0,5 А/дел.

Пример 4

Шкала миллиамперметра магнитоэлектрической системы с сопротивлением RА = 2 Ом разбита на 150 делений, цена деления C1 =  0,2 мА/дел.

Определить:

а) сопротивление шунта миллиамперметра, если этим прибором необходимо измерить ток 15 А;

б) величину добавочного резистора, если необходимо измерить напряжение 130 В.

а)                                              б)

ИИМ

Iu             RА                                                                        Uи	Uд

RА

ИИМ

Rш		   RА

I	  U

Рис.2 – Схема соединения измерительного механизма:

а) с шунтом; б) с добавочным резистором

Р е ш е н и е

1. Ток прибора   Iи  = α · CI = 150  · 0,2 = 30 мА

2. Шунтирующий множитель (коэффициент шунтирования)

n =  IIи = 1530⋅10 =  500

3. Сопротивление шунта

Rш = Rаn−1=  2500−1 = 0,004 Ом

- Напряжение, на которое рассчитан прибор,

Uи = Iи · RА = 30 · 2 = 60 мВ.

- Коэффициент расширения предела измерения

n =  UUи =  15060⋅10 = 2,5 · 103  = 2500

6.  Сопротивление добавочного резистора

Rд  = RА · (n -1) = 2 · (2500-1) = 4998 Ом.

Пример 5

Необходимо измерить ток I = 4 А. Имеются два амперметра: один класса точности 0,5 имеет верхний предел из мерения 20 А, другой класса точности 1,5 имеет верхний предел измерения 5 А. Определите, у какого прибора меньше предел допускаемой основной относительной погрешности и какой прибор лучше использовать для измерения тока I = 4 А.

Решение.

Пределы допускаемых основных погрешностей прибора равны:

• при измерении амперметром класса 0,5

ΔI1=γПР⋅IH1100=0,5⋅20100=0,1А;

• при измерении амперметром класса 1,5

ΔI2=γПР⋅IH2100=±1,5⋅5100=±0,075А;

Наибольшие относительные погрешности прибора равны:

• при измерении заданного тока амперметром класса 0,5

δ1=ΔI1I100=±0,14100=±2,5%;

• при измерении заданного тока амперметром класса 1,5

δ2=ΔI2I100=±0,0754100=±1,9%;

Следовательно, в данном случае при измерении тока I = 4 А
лучше использовать прибор класса 1,5 с верхним пределом изме-
рения 5 А вместо прибора класса точности 0,5 с верхним преде-
лом измерения 20 А.

Пример 6

В сеть переменного тока через трансформатор тока 100/2,5А и трансформатор напряжения 600/150В включены амперметр, вольтметр и ваттметр, которые показали соответственно 100, 120 и 88 делений. Пределы измерения приборов следующие: амперметр – 3А, вольтметр – 150В, ваттметр – 2,5А по току, 150В по напряжению. Все приборы класса точности 0,5 имеют максимальное число делений 150. Определить полную потребляемую сетью мощность, ее полное сопротивление и коэфициент мощности, наибольшую абсолютную и относительную погрешности измерения полного сопротивления, учитывая класс  точности приборов.

Решение: Определяем цену деления каждого прибора как отношение к максимальному числу делений. Для амперметра цена деления 0,02А/дел, для вольтметра – 1В/дел, для ваттметра – 2,5Вт/дел. Тогда показания приборов: I = 0,02*100=2А, U = 1*120 = 120В; P = 2,5*88 = 220Dn/

Коэфициенты  трансформации  KI  =I1 ном /I2 ном =100/2,5=40, Ku=U1 ном /U2 ном =600/150=4

Ток, напряжение и активная мощность  сети

Ic=KiI=40*2=80A

Uc=KuU=4*120=480B,

Pc=KIKUP=40*4*220=35,2кВт

Полную мощность, потребляемую сетью, определяем через ток и напряжение:

S=UCIC=480*80=38,4кВт*А

Коэфициент мощности

Cosф=PC/SC=35,2/38,4=0,92

Полное сопротивление сети

ZC=480/80=6 Ом

Наибольшее значение полного сопротивления

Zcmax=Ucmax/Icmax=120,75*4/1,85*40=6,53 Ом

Откуда абсолютная погрешность

∆ZC=Zcmax-ZC=6,53 Ом – 6 Ом=0,53 Ом

Относительная погрешность измерения

Β=(∆ZC /ZC )*100%=(0,53/6)*100%=8,85%

Пример 7

Паспортные данные счетчика электрической энергии: 220 В, 10 А, 1 кВт/ч — 640 оборотов диска. Определить относительную погрешность счетчика и поправочный коэффициент, если он был проверен при номинальных значениях тока и напряжения и за 10 мин сделал 236 оборотов.

Решение. Определяем номинальную и действительную постоянные счетчика:

Сном=Wном/Nном=1000*3600/640=5625Вт*с/об,

С=UIt/N1=220*10*600/236=5600Вт*с/об.

Поправочный коэффициент счетчика

K=C/Cном=5600/5625=0.995

Относительная погрешность счетчика

β=(Сном-С)/Сном*100%=(5625-5600)/5625*100%=0,444%

Рекомендации:

Решая задачи, связанные с определением  п о к а з а н и я  того или иного прибора, следует иметь в виду, что приборы магнитоэлектрической системы измеряют среднее значение (постоянную составляющую) измеряемой величины;

- приборы электромагнитной и электродинамической системы измеряют действующее (среднеквадратичное) значение измеряемой величины;

- приборы магнитоэлектрической системы с выпрямителем по мостовой схеме (выпрямительные) измеряют среднее по модулю значение величины.

Измерение  а к т и в н о й  мощности в цепях переменного тока осуществляется:

а) в четырехпроводных цепях трехфазного тока включением однофазных ваттметров в каждую фазу:

P = PA + PB + PC,

где  PA, PB, PC  - показания ваттметров соответствующих фаз;

б) в трехпроводных цепях трехфазного тока при равномерной нагрузке фаз включением ваттметра в одну фазу, при этом мощность всей цепи определяется по формуле

P = 3 Pф,

где  Pф – показания ваттметра в одной из фаз;

в) в трехпроводных цепях трехфазного тока при равномерной или неравномерной нагрузке фаз методом двух ваттметров

P = P1 + P2 ,

где  P1, P2 – показания ваттметров.

При симметричной нагрузке фаз P1 и P2  могут быть определены по формулам:

P1 = Uл  · Iф · cos (30º - φ);   P2 = Uл  · Iф · cos (30º + φ),

где  Uл – линейное напряжение;

Iф  - фазный ток;

φ – угол сдвига фаз.

В цепях трехфазного тока с применением измерительных трансформаторов тока и напряжения активная мощность равна

P1  =  KI   · KU   · P,

где  P1 – искомая мощность первичной цепи ;

P – показания ваттметра;

KI – номинальный коэффициент трансформации по току;

KU  - номинальный коэффициент трансформации по напряжению.

Пример исполнения схемы включения двух ваттметров с использованием измерительных трансформаторов тока  см. на рис.12.

А          Л1              Л2                                                                                             Z

И1  И2

В 			             Л1             Л2                                  Z

И1 И2

С

*	            *

*	                                *

W1                                                                                W2

Рис. 3

Измерение р е а к т и в н о й  мощности в цепях переменного тока производится путем применения специальных схем включения ваттметров. Однако в трехпроводной цепи при симметричной нагрузке реактивную мощность можно определить также по показаниям двух ваттметров

Q = 3 · ( P1 – P2),

где  P1, P2  - показания ваттметров активной мощности, включенных по схеме, изображенной на рис.12.

Измерение э н е р г и и  в цепях переменного тока производится теми же методами, что и измерение мощности, только в схемах вместо ваттметров применяются счетчики.

Измерение электрической энергии однофазного переменного тока производят с помощью электрических счетчиков с индукционными измерительными механизмами:

W=СN, где

W – энергия, действительно израсходованная в сети, кВт*ч;

C – действительная постоянная счетчика;

N – число оборотов диска счетчика.

Действительная постоянная счетчика – это количество энергии, которое прошло через счетчик за время одного оборота диска

C =	P⋅tN =  UI⋅tN                  Вт ˙ с/об,

где  P – мощность, которая поддерживалась постоянной при работе,  испытании или

проверке счетчика;

N1 – число оборотов, которое сделал диск счетчика за время испытания или

работы;

t   -  время испытания или работы.

Номинальная постоянная счётчика – количество энергии, учитываемое счетным механизмом за один оборот диска

Cном = W’/ N                             Вт ˙ с/об,

где  W’ – энергия, учтенная счётчиком за определенное число оборотов;

N – число оборотов диска счетчика

W’ и N – снимаются со шкалы счетчика.

Абсолютная погрешность счетчика

Δ C = Cном  - С.

Относительная погрешность счетчика

δ = Сном−СС · 100%

Поправочный коэффициент, то есть величина, на которую следует умножить показания счетчика, чтобы получить действительную израсходованную энергию.

К = ССном